生姜提取物中姜酚HPLC检测方法

- 色谱条件

色谱柱:ZORBAX ODS-C18 4.6×150mm 5um

流动相：乙腈：2％醋酸（40：60，V/V）

检测波长：270nm

灵敏度：0.01AUFS

流速：1ml/min

柱温：25℃

进样量：10ul

二．溶液制备

- 对照品溶液制备

精密称取姜酚对照品约5mg于25ml容量瓶中，用甲醇溶解定容。

- 样品溶液制备

精密称取样品100mg于4ml容量瓶中，加约15ml甲醇，超声振荡溶解30min，冷却至室温，用甲醇定容，以0.45um微孔滤膜过滤，即得。

三．样品测定

在上述色谱条件下，待仪器稳定，基线平稳后，进行测定，姜酚保留时间约为8min，含量按外标法计算。