植物总蒽醌检测方法

一、仪器与试剂

仪器：北京普析通用T6紫外-可见分光光度计。

试剂：1,8-二羟基蒽醌对照品、甲醇、2.5mol/L硫酸、三氯甲烷、0.035mol/L醋酸镁-甲醇溶液。

二、溶液制备

标准品溶液制备  精密称取1,8-二羟基蒽醌对照品约5mg，置50mL量瓶中，加甲醇使之溶解，并稀释至刻度，摇匀，即得。

样品溶液制备  依据样品估计含量精密称取样品适量,加15mL甲醇超声震荡溶解，过滤，甲醇相保留。过滤残渣于烧瓶中,同时加30mL三氯甲烷和15mL2.5mol/L硫酸,沸水浴回流水解2小时,分出三氯甲烷层。将三氯甲烷在水浴中蒸干,残渣加甲醇溶解合并上述甲醇相定容为25mL。

三、样品测定

工作曲线绘制  精密吸取对照品溶液0.5、1、2、3、4与5mL，分别置25mL量瓶中，各加甲醇至5mL，再用0.035mol/L醋酸镁-甲醇溶液定容至刻度，摇匀，以空白溶液作参比在510nm的波长处测定吸光度，以吸光度与其对应的浓度绘制工作曲线，计算回归方程。

样品溶液测定  精密吸取5mL于25mL容量瓶中,加0.035mol/L醋酸镁-甲醇溶液并定容至刻度,摇匀后以空白溶液作参比于510nm处测定吸收度。

四、结果计算

从测定值代入回归方程,计算含量。