白柳皮提取物中水杨甙含量检测方法

一、色谱条件

色 谱 柱：Angilent  TC-C18   5μm  4.6×250mm

流 动 相：乙腈：水= 10：90 V/V

流    速：1.0mL/min

检测波长：269nm

灵 敏 度：0.01AFUS

柱    温：25℃

进 样 量：10μL

运行时间：20min

二、溶液制备

对照溶液制备  精密称取水杨甙对照品约5mg于25mL容量瓶中，加入纯净水溶解定容至刻度。

样品溶液制备  精密称取柳枝提取物样品约15mg于25mL容量瓶中，加入纯净水超声震荡20min后，冷却至室温，用纯净水定容至刻度，用0.45μm微孔滤膜过滤即得。

三、样品测定

在上述色谱条件下，待仪器稳定基线平稳后，进样测定，用外标法计算样品中水杨甙的含量。